**江油市中医医院**

**牙科综合治疗机采购招标文件**

一、采购数量：一台

二、技术参数：

★ 1 具有一键消毒功能，需包含管道冲洗、消毒液注入、静置、再次冲洗等步骤，可对三用枪、手机管、漱口水管道进行消毒，并全自动进行，无需人手操作。消毒遗漏会自动报警，具有断电应急机制，通电后自动恢复消毒程序。

★ 2 医生器械台有手机管道冲洗键，方便每次治疗后对所有手机管进行冲洗。

3 痰盂配有消毒挂架，并具有≥2个三用枪插孔和≥4个手机管插孔。

★ 4 痰盂可拆卸，整体使用嵌合技术，无粘胶，装有防止气体回流的装置。

5 配置≥1200ml消毒液专用水瓶，内置于侧箱内不外露，添加消毒水时无需拆装储水瓶。

6 LED口腔灯照度可感应无极调节，感应切换黄光和白光，色温可在2300k-5500k间进行调节。

7 头枕角度采用非旋钮按压式调节，可单手调节，头枕长度可在0-150mm间调节。

8 治疗椅皮垫表面纹理细腻，触感平滑无凹凸感，表面有缝线固定。

9 配置金属左右扶手，可上下翻转。

10 具有灯椅联动功能，预设位触发后口腔灯自动关闭，到达预设位后口腔灯自动开启。

11 具有机椅互锁功能，手机工作时治疗椅运动功能无法启动。

12 下挂式器械台整体采用铸铝材质，器械托盘可独立旋转，具有≥5个器械位。

★ 13 配置彩色液晶显示屏，可实时显示牙椅消毒状况、器械工作状态、牙椅故障情况。

★ 14 牙椅主控面板有≥20个功能按键，可精确控制并显示洁牙机频率和电动马达转速。

★ 15 ≥12个记忆位，另外还具有一键复位和一键漱口位记忆功能。

16 手机管分别由相互独立的水气控制系统进行控制。具有手机防回吸功能。配置零回吸高速手机2把，内水道低速手机1套。

17 医生器械台具有水、气、电一键开关。

18 治疗箱可向外转动≥45°，玻璃痰盂可≥300°旋转。

19 具有低压防干烧恒温热水器。

20 强弱吸过滤器为旋扣式，位于助手侧。

21 纯净水和自来水模式切换只需通过一个开关。

22 整机配置优质耐磨水气管。

★ 23 助手器械挂架可进行水平≥200°旋转，个器械挂架可各自单独进行垂直360°旋转。

24 副控面板带≥10个功能按键，可进行水平180°旋转。

25 强弱吸手柄可调节流量大小。

26 助手杆为三关节结构。

27 内置地箱，电源盒为单独封闭式结构。

28 脚踏可控制牙椅升降俯仰、手机工作、有无水和吹屑气控制、供水冲盂联动、复位等功能。

29 医生椅可进行坐垫升降、水平倾斜度调节，靠背高度和俯仰调节。坐垫高度可在425mm-580mm间调节，采用铝合金椅架和静音轮。

30 至少保修两年或以上。

三、评分标准

**拟采用的评标方法：综合评分法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30分 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的价格得分。公式：投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×价格权重×100。（保留两位小数）  注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（扣除10%）按照法律规定执行。 | 经济类评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置50% | 50分 | 1、完全符合招标文件要求没有负偏离得50分；  2、带“▲”项为满足实施项目的重要性条款，每有一项负偏离扣5分，扣完为止；与招标文件非“▲”号参数要求，每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。  3、与招标文件要求有正偏离的，每有一项得1分，最多得5分。  注：“▲”号条款须提供参数证明材料（原厂参数证明/原厂产品说明或彩页资料/官网截图及网址/其它参数证明等任意一种或多种方式），未提供或提供参数不符视为负偏离。 | 技术类、采购人代表评审因素 |
| 3 | 履约能力6% | 6分 | 投标人提供自2019年1月1日起至投标截止日止以来的类似业绩，一个得2分，最多得6分。  注：提供销售合同或中标/成交通知书复印件。 | 共同类评分因素 |
| 4 | 售后服务12% | 12分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案：  1.售后服务机构及售后服务人员配置  2．售后培训方案（时间、地点、人员、培训次数）  3.售后服务方案（人员、响应时间、到达时间、零部件的配备）  4.应急响应方案  缺项扣3分，每有一项内容不足或有缺陷的扣0.5分，扣完为止。 | 技术类、采购人代表评审因素 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族地区1% | 1分 | 投标人为不发达地区或少数民族地区的得1分；  注：投标人需提供为不发达企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料，未提供不得分。 | 共同类评分因素 |
| 7 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同类评审因素 |